附件1

山东省污染源

自动监测设备动态管控系统技术要求

- (试行)

为规范污染源自动监测设备的技术性能，清除设备造假功能，指导动态管控系统的安装，特制定本技术要求。

1技术性能

自动监测设备的技术性能在满足国家相关技术规范和要求的基础上，须符合以下要求：

1.1设备不得具有数据模拟软件、信号发生器、数据上限等任何可用于数据造假的功能和漏洞。

1.2具有安全管理功能，操作人员需登录用户名和密码后，才能进入控制界面，设备对所有的控制操作均自动记录并存储,存储时间不少于12个月，存储方式为只读式，不能人为修改和删除。

1.3具有二级操作管理权限，系统管理员可以进行所有的系统设置工作，如：设定操作人员密码、操作级别，设定设备的系统配置。一般操作人员只进行日常例行维护和操作。

1.4设备提供开放的高级查阅功能，无需密码，可直接查阅控制操作记录、运行状态、及所有的工作参数和换算公式等，但不能更改系统配置。

2 连接方式

2.1设备的分析仪采用RS232/RS485接口与数采仪直接连接。

2.2设备的分析仪输出的原始数据，不得经过PLC或工控机等设备运算和转发。CEMS的烟气参数可经过模-数转换成数字信号后与数采仪连接。

2.3设备不得与数采仪之外的任何设备有任何形式的信号连接，DCS等所需的数据信号由数采仪统一提供。

3 运行状态要求

3.1设备具有运行状态输出和反向控制功能。

3.2设备运行状态至少包括待机、测量、反吹、校准、清洗、维护等常规状态和报警、故障等信息。

3.3设备反向控制至少包括对时、反吹、校准、清洗、启动和停止测量等远程控制功能。

4 工作参数要求

4.1设备具有所有工作参数的输出功能。

4.2设备工作参数至少包括量程、斜率、截距、标气(液)浓度、校准偏差、分析检测时间、分析检测条件以及配套流量测量装置的量水堰槽种类等。

4.3设备工作参数全部固化不能修改，确需微调不能固化的限定在合理的修改范围之内(对数据最大影响不超过±5%F.S)。

附件2

山东省污染源自动监测公开承诺有关要求

为明确污染源自动监测各方职责,方便社会各界和公众监督，排污单位、运营单位、设备生产商要主动向社会公开污染源自动监测过程中所承担的责任并严格遵守。有关要求如下：

一、全省省控以上排污单位必须公开，省控以下排污单位可按照地方环保部门要求参照执行。

二、省控以上排污单位要在2015年5月底前，将本单位及运营单位、设备生产商的承诺书通过自行监测发布平台、各市环保部门、单位网站等途径向社会公开，并张贴于自动监测站房内，每台(套)一份。新安装的自动监测设备，要在设备验收前完成公开。

三、公开承诺书中内容或事项如有变更，须在变更后5日内更新并重新公开。

四、公开内容及格式附后。

承诺书(排污单位)

我单位在      点位安装了自动监测设备，为确保监测数据真实有效，按照有关法律法规，我单位郑重向社会公开承诺：

1、严格遵守《环境保护法》等法律法规，保证监测数据的真实可靠，承担监测数据弄虚作假的主体责任。

2、按照国家和山东省相关技术规范要求，提供站房、空调、水、电、气、照明、避雷、监测平台等自动监测设备及其附属设施正常运行所需的保障条件，并定期检查维护。

3、不直接或不指使任何单位及个人破坏或干扰自动监测设备的正常运行，不篡改、伪造自动监测数据。

4、配合并监督运营单位的运行维护，不干扰运营单位的正常运行维护工作。

5、不阻碍或妨碍环保部门独立调查、监控巡查等环境保护执法工作。

6、设置专门的环保机构，配备专职的环保人员。本设备责任人为：       ，我单位环保负责人为：       。

以上承诺请社会各界和公众监督，如有违背，本单位及环保负责人、设备责任人承担相应法律责任。

设备责任人：        (签字)

环保负责人：        (签字)

法定代表人：         (签字并加盖单位公盖)

承诺书(运营单位)

安装于       公司   点位的自动监测设备由我单位负责运行维护(我单位对安装在   点位的自动监测设备自行运行)，为规范自动监控设施的运行维护，按照有关法律法规，我单位郑重向社会公开承诺：

1、严格遵守《环境保护法》等法律法规，对设备正常运行和数据真实性负责。

2、严格按照国家和山东省有关规定，规范运行自动监测设备。

3、不直接或不协助任何单位及个人破坏或干扰自动监测设备的正常运行，不篡改、伪造自动监测数据。

4、发现破坏或干扰自动监测设备正常运行问题时，立即向环保部门报告。

5、本站点运维责任人为：           ，我单位运维质量负责人为：           。

以上承诺请社会各界和公众监督，如有违背，我单位及运维质量负责人和本站点运维责任人承担相应法律责任。

运维责任人：        (签字)

质量负责人：        (签字)

法定代表人：        (签字并加盖单位公章)

承诺书(设备生产商)

安装于       公司     点位的自动监测设备(出厂编号：        )系我单位生产，按照有关法律法规，我公司郑重向社会公开承诺：

1、严格遵守《环境保护法》等法律法规，对自动监测设备技术性能负责。

2、该设备符合国家相关技术规范和山东省污染源自动监测设备动态管控系统技术要求，设备型号、原理和器件等均与资质证书一致。

3、该设备不具有参数修改、模拟软件等可能用于造假目的的功能。

4、不向任何单位或个人提供用于干扰自动监测设备正常运行、对监测数据弄虚作假的软、硬件。

以上承诺请社会各界和公众监督，如有违背，本单位自愿退出山东环保市场，并承担相应法律责任。

单位名称：          (盖章)